Wykaz pomieszczeń niezbędnych do utworzenia MONOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ dla studentów kierunku Pielęgniarstwo

Wytyczne wg załącznika nr 19 „Standard określający wytyczne dot. MCSM” regulaminu konkursu nr POWER.05.00-IP.05-00-005/19

| Sale Symulacji Wysokiej Wierności (SSWW) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sala pielęgniarska wysokiej wierności |  |  |
| Wymagania minimalne: Powierzchnia sali zapewniająca utworzenie min. 3 stanowisk symulacyjnych. Pomieszczenie klimatyzowane. Wyposażone w min. umywalka do mycia rąk z baterią bezdotykową lub łokciową z powierzchnią zmywalną ściany do wysokości min. 160 cm. Przy stanowisku 1 i 2 należy zamontować min. panel medyczny/most sufitowy/kolumnę pionową z mediami wg. opisu poniżej. | Powierzchnia minimalna | 50 m2 |
| Stanowisko 1 - Symulacji dorosłych | Powierzchnia przypadająca na łóżko min. 12 m2 (powierzchnia łóżka + przestrzeń 1m naokoło łóżka z każdej strony umożliwiając umieszczenie w pobliżu stanowiska sprzętu medycznego lub symulacyjnego oraz wykonanie procedur). W przestrzeni nad/przy stanowisku należy umiejscowić panel medyczny/most sufitowy/kolumnę pionową z gniazdami w liczbie minimalnej tj. 2x Air; 2x O2, 1 x CO2, 1 x N2O. Gniazda zasilane powietrzem medycznym lub oczyszczonym (osuszonym) z układu pompy sprężarkowej o ciśnieniu 280 - 600 kPa (nie jest wymagane wykonanie instalacji zasilającej w powietrze zgodnie z warunkami instalacji dla obiektów szpitalnych. Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa studentów nie należy wykonywać instalacji zasilającej w tlen medyczny, podtlenek azotu, dwutlenek węgla etc.). Dodatkowo 2x gniazda próżni - zasilane z układu pompy próżniowej. Gniazda elektryczne zasilające 230 V min. 5 gniazd z możliwością ich odłączenia z pomieszczenia kontrolnego - sala pielęgniarska (oddzielny obwód zasilanie 5 gniazd do zasilania: łóżko, respirator, pompy infuzyjne 2x, ssak elektryczny, monitor pacjenta, materac przeciwodleżynowy) oraz min. 2 gniazda 230V zasilane z oddzielnego obwodu do podłączenia symulatora, monitora wirtualnego pacjenta. Gniazda sieci 2xLAN oraz min. 1xgniazdo wyrównania potencjałów. |  |
| Stanowisko 2 - Symulacji dzieci | Powierzchnia przypadająca na łóżko min. 12 m2 (powierzchnia łóżka + przestrzeń 1m naokoło łóżka z każdej strony umożliwiając umieszczenie w pobliżu stanowiska sprzętu medycznego lub symulacyjnego oraz wykonanie procedur). W przestrzeni nad/przy stanowisku należy umiejscowić panel medyczny/most sufitowy/kolumnę pionową z gniazdami w liczbie minimalnej tj. 2x Air; 2x O2, 1 x CO2, 1 x N2O. Gniazda zasilane powietrzem medycznym lub oczyszczonym (osuszonym) z układu pompy sprężarkowej o ciśnieniu 280 - 600 kPa (nie jest wymagane wykonanie instalacji zasilającej w powietrze zgodnie z warunkami instalacji dla obiektów szpitalnych. Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa studentów nie należy wykonywać instalacji zasilającej w tlen medyczny, podtlenek azotu, dwutlenek węgla etc.) dodatkowo 2x gniazda próżni - zasilane z układu pompy próżniowej. Gniazda elektryczne zasilające 230 V min. 5 gniazd z możliwością ich odłączenia z pomieszczenia kontrolnego - sala pielęgniarska (oddzielny obwód zasilanie 5 gniazd do zasilania: łóżko, respirator, pompy infuzyjne 2x, ssak elektryczny, monitor pacjenta, materac przeciwodleżynowy) oraz min. 2 gniazda 230V zasilane z oddzielnego obwodu do podłączenia symulatora, monitora wirtualnego pacjenta. Gniazda sieci 2xLAN oraz 1xgniazdo wyrównania potencjałów. |  |
| Stanowisko 3 - Symulacji inkubator otwarty | Powierzchnia przypadająca na inkubator min. 6 m2 (powierzchnia inkubatora + przestrzeń 1m z 3 stron, z każdej strony umożliwiając umieszczenie w pobliżu stanowiska sprzętu medycznego lub symulacyjnego oraz wykonanie procedur). W przestrzeni przy stanowisku (wyposażenie stanowiska) należy umiejscowić tablicę/gniazda zasilające z gazami 1x Air; 2x O2. Gniazda zasilane powietrzem medycznym lub oczyszczonym (osuszonym) z układu pompy sprężarkowej o ciśnieniu 280 - 600 kPa (nie jest wymagane wykonanie instalacji zasilającej w powietrze zgodnie z warunkami instalacji dla obiektów szpitalnych. Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa studentów nie należy wykonywać instalacji zasilającej w tlen medyczny). Dopuszcza się zasilanie inkubatora z butli powietrza sprężonego); dodatkowo 1x gniazda próżni - zasilane z układu pompy próżniowej lub ssaka elektrycznego. Gniazda elektryczne zasilające 230 V min. 5 gniazd. Gniazda sieci 2xLAN oraz 1x gniazdo wyrównania potencjałów. |  |
| Sala do pre/debryfingu | Powierzchnia minimalna 16 m2- Pomieszczenie klimatyzowane. Do celu prowadzenia pre/debrefingu może zostać wykorzystana sala symulacji OSCE pod warunkiem umiejscowienia w bezpośredniej bliskości sali symulacji wysokiej wierności. |  |
| Pomieszczenie mycia i segregacji sprzętu | Powierzchnia minimalna 10 m2. Pomieszczenie wykorzystywane dla potrzeb wszystkich sal MCSM. |  |
| Magazyn sprzętu symulacyjnego | Powierzchnia minimalna 10 m2. Pomieszczenie wykorzystywane dla potrzeb wszystkich sal MCSM. |  |
| Pomieszczenie kontrolne - sala pielęgniarska |  |  |
| Wymagania minimalne: Pomieszczenie wyposażone w lustro weneckie. Wyposażone w stół o szerokości ok. min. 80 cm długości ok. 2,5 metra na monitory, komputery umożliwiające pracę min. 3 osób. Pomieszczenie klimatyzowane. Pod stołem na wys. ok. 50 cm /w stole etc. system gniazd elektrycznych do zasilania stanowisk min. 4 gniazda na 1 stanowisko (12 gniazd) Gniazda sieci LAN, urządzenia wifi, gniazda kamer etc. | Powierzchnia minimalna | 10 m2 |
| Pomieszczenie serwerów: pomieszczenie do umieszczenia serwerów do do sterowania i zarządzania sesjami sterowania i zarządzania sesjami symulacyjnymi/egzaminami OSCE, przechowywania zapisów audio- video etc. Pomieszczenie klimatyzowane. | Powierzchnia minimalna | 5 m2 |
| Sala Egzaminacyjna OSCE – pielęgniarstwo |  |  |
| Pomieszczenie klimatyzowane. Wyposażone w min. umywalka do mycia rąk z baterią bezdotykową lub łokciową z powierzchnią zmywalną ściany do wysokości min. 160 cm. | Powierzchnia minimalna | 20 m2 |
| Sale Symulacji Niskiej Wierności (SSNW) |  |  |
| Sala symulacji z zakresu ALS (Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne) |  |  |
| Na sali tworzone są 3 stanowiska ćwiczebne o powierzchni minimalnej na 1 stanowisko 8 m2. Umywalka do mycia rąk z powierzchnią zmywalną ściany do wysokości min. 160 cm. Pomieszczenie klimatyzowane. | Powierzchnia minimalna | 30 m2 |
| Sala do pre/debrefingu. Pomieszczenie klimatyzowane. | Powierzchnia minimalna | 16 m2 |
| Sala symulacji z zakresu BLS (Podstawowe zabiegi resuscytacyjne) |  |  |
| Na sali tworzone są 3 stanowiska ćwiczebne o powierzchni minimalnej na 1 stanowisko 6 m2, umywalka do mycia rąk z powierzchnią zmywalną ściany do wysokości min. 160 cm. Pomieszczenie klimatyzowane. | Powierzchnia minimalna | 24 m2 |
| Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich |  |  |
| Na sali znajdują się 4 łóżka ćwiczebne - na każde przewidziano 12 m2. Zestaw mebli medycznych stacjonarnych i mobilnych. 2x umywalka do mycia rąk z baterią bezdotykową lub łokciową z powierzchnią zmywalną ściany do wysokości min. 160 cm. - lub wanna do mycia rąk z bateriami bezdotykowymi. Pomieszczenie klimatyzowane. | Powierzchnia minimalna | 70 m2 |
| Łazienka pacjenta niepełnosprawnego - w bezpośredniej bliskości sali umiejętności pielęgniarskich. | Powierzchnia minimalna | 15 m2 |
| Sala ćwiczeń umiejętności technicznych |  |  |
| Na sali tworzone są min. 6 (liczba stanowisk może być większa) stanowisk ćwiczebnych z trenażerami o powierzchni minimalnej na 1 stanowisko 6 m2, Umywalka do mycia rąk z baterią bezdotykową lub łokciową z powierzchnią zmywalną ściany do wysokości min. 160 cm. - lub wanna do mycia rąk z bateriami bezdotykowymi. Przestrzeń mebli do przechowywania sprzętów i trenażerów. Pomieszczenie klimatyzowane. | Powierzchnia minimalna | 50 m2 |
| Pomieszczenie/Powierzchnia mycia i segregacji sprzętu oraz magazynowania | Powierzchnia minimalna | 10 m2 |

Ważne:

- Wszystkie sale powinny mieć powierzchnię podłogi łatwo zmywalną, wykonaną z kołnierzem na ścianę. 
Wszystkie pomieszczenia powinny posiadać oświetlenie zgodnie z przepisami dla obiektów edukacyjnych.

- Na salach wyposażonych w łóżka pacjenta min. 1 drzwi powinny mieć szerokość min. 90 cm (najlepiej 120 - dzielone na 2 skrzydła). 
Pomiędzy pomieszczeniami sterowni, serwerowni, sal symulacyjnych i ćwiczeniowych należy poprowadzić okablowanie systemu kamer do obsługi sesji symulacyjnych oraz obsługi egzaminu OSCE.

- Należy także wykonać instalację okablowania do zamontowania telewizorów i/lub projektorów - typu HDMI, LAN etc.

Zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego (zakup ze środków Projektu): System sterowania sesjami symulacyjnymi prowadzonymi na symulatorach medycznych z pozycji 1,2,3 umieszczonymi na sali wysokiej wierności (SSWW). System wyposażony w min. 7 kamer zrobotyzowanych oraz min. 7 mikrofonów umieszczonych na salach tj. sali wysokiej wierności (3) ALS (1), OSCE (1), Umiejętności Pielęgniarskich (1) i Umiejętności technicznych (1) wraz z systemem/oprogramowaniem przeznaczonym do sterowania i rejestracji audio-video - obsługi min. 7 kamer i mikrofonów oraz zarządzania zarejestrowanymi danymi umieszczonymi na serwerze służącym do archiwizacji zarejestrowanych danych. Oprogramowanie do obsługi sesji symulacji oraz egzaminu OSCE wraz z bazą do zarządzania scenariuszami zajęć.

INFORMACJE UZUPELNIAJĄCE:

W projekcie MCSM dla Kierunku Pielęgniarstwo oprócz pomieszczeń wg wykazu powyżej należy uwzględnić:

- Miejsce na szatnię – powierzchnia ok.  35-40 m2 (ok 60 szafek depozytowych dla studentów).

- Pokój nauczycielski – powierzchnia ok. 20m2 (7-8 szafek depozytowych dla nauczycieli).

- Magazyn podręczny (szafa/ półki na pościel, zestaw udogodnień, zapas sprzętu zużywalnego) oraz magazyn gospodarczy na środki czystości/sprzęt sprzątający, brudną bieliznę.

Wg Standardu określającego wytyczne dot. MCSM, konieczne jest zaplanowanie miejsca przechowywania / magazynowania sprzętu symulacyjnego (powierzchnia minimalna 10 m2) oraz  pomieszczenie/powierzchnia mycia i segregacji sprzętu (powierzchnia minimalna 10 m2) przy sali wysokiej wierności (alternatywnie pomieszczenia mogą być wykorzystane na potrzeby wszystkich sal) oraz pomieszczenia/powierzchni mycia i segregacji sprzętu oraz magazynowania (powierzchnia minimalna 10 m2)  przy sali umiejętności technicznych.

- Możliwość podzielenia sali umiejętności pielęgniarskich na dwie mniejsze, poprzez zaplanowanie np. systemu drzwi/ścianek przesuwnych, wejścia do sali z dwóch stron.

Istotne jest także:

- Zainstalowanie myjki do chirurgicznego mycia rąk w sali umiejętności pielęgniarskich (oprócz umywalek).

Na sali umiejętności technicznych potrzebne będą stoliki na trenażery i krzesła dla studentów w liczbie odpowiadającej liczbie stanowisk tj. min 6, a najlepiej 8, ekran, laptop, biurko/stolik.

- Krzesła dla studentów niezbędne także na OSCE, debriefingu.

- Zaprojektowanie łazienki pacjenta niepełnosprawnego - w bezpośredniej bliskości sali umiejętności pielęgniarskich, alternatywnie może być to miejsce wydzielone w obrębie sali umiejętności pielęgniarskich. Na wyposażeniu łazienki pacjenta niepełnosprawnego – musi znaleźć się prysznic z siedziskiem i uchwytami montowanym do ściany, umywalka, sedes z uchwytami.  Nie jest potrzebna wanna stacjonarna (będzie to mobilny wózek-wanna). Dobrze byłoby wydzielić kącik do kąpieli /pielęgnacji niemowlęcia.